设备参数需求

| 设备名称 |  | 磁共振射频线圈（肩关节线圈、膝关节线圈） |  |  |  |  | 购置数量 | 2套（肩关节线圈 1 套、膝关节线圈 1 套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 此次申购的磁共振射频线圈必须兼容我院GE 1.5T Hdi磁共振主机；8通道相控阵结构，便捷快速放置，具备高信噪比、图像均匀性佳、压脂效果良好。 肩关节线圈、膝关节线圈是专用线圈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 肩关节线圈 |  |  | 1 | 套 | 适用于人体左右肩部成像，提供磁共振高分辨图像；顶部硬壳、前后采用柔性封装材料，适合不同尺寸肩关节做紧贴包裹成像，提供高清、高均匀度图像，线圈无需额外定位底板，任意放在病床上即可固定直接使用 |  |  |
| 2 | 膝关节线圈 |  |  | 1 | 套 | 适用于人体左右膝关节成像，提供磁共振高分辨图像；线圈需配套对应的定位底板，保证线圈固定的稳定性，底板兼容左右膝成像； |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 肩关节线圈 |  | - 线圈接收通道数：≥8通道； - ▲成像FOV：H/F≥200mm;L/R≥200mm；A/P≥220mm； - ▲线圈尺寸：长度≥27cm；宽度≥23cm；高度≥22cm ； - 线圈及配套组件总重量：≤3KG； - 并行加速要求：AP≥2，LR≥2，FH≥2； - 生物相容性要求：同类型线圈通过细胞毒性、皮肤致敏性和皮肤刺激测试认证，并提供生物相容性检测报告证明； - 产品电缆的安全性要求：线缆保护材料为进口PU软管，PU软管外径≥20mm（提供文件或者照片证明）； - 线圈壳体制作材料及加工工艺： PC材料，开模注塑，无质子信号； - 序列培训：可以提供具有GE/Philips/Siemens原厂序列培训工程师经历的技术培训。 - 公司具备ISO13485质量体系认证和ISO14001环境体系认证。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 膝关节线圈 |  | - 线圈接收通道数：≥8通道； - ▲成像FOV： H/F≥200mm;R/L≥170mm;A/P≥170mm； - ▲线圈尺寸：长：35cm±5cm；宽：≥30cm±5cm；高：25cm±5cm ； - 线圈及配套组件总重量：≤5KG； - 并行加速要求：AP≥2，LR≥2，FH≥2； - 生物相容性要求：同类型线圈通过细胞毒性、皮肤致敏性和皮肤刺激测试认证，并提供生物相容性检测报告证明； - 产品电缆的安全性要求：线缆保护材料为进口PU软管，PU软管外径≥20mm（提供文件或者照片证明）； - 线圈壳体制作材料及加工工艺： PC材料，开模注塑，无质子信号； - 序列培训：可以提供具有GE/Philips/Siemens原厂序列培训工程师经历的技术培训。 - 公司具备ISO13485质量体系认证和ISO14001环境体系认证。 |  |  |  |  |  |