附件1

中医灸疗床技术参数需求

| 设备名称 |  | 中医灸疗床 |  |  |  |  | 购置数量 | 1张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 中医灸疗床支持全身灸、局部灸、下肢灸等多种治疗模式，为临床提供灵活多样的处方选择。设备要求操作简便直观，具备精准恒温、自动点火、自动排烟及供氧等核心功能，从根本上杜绝烫伤风险，确保治疗过程安全可靠，并维持诊疗室内环境无烟清新。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 灸疗床 |  |  | 1 | 台 | 集成自动点火、自动排烟、智能调温、自动循温等核心功能。 |  |  |
| 2 | 液晶数码控制手柄 |  |  | 1 | 套 | 彩色触摸屏，实时显示治疗时间、艾灸托盘高度、温度等参数，支持语音播报功能。 |  |  |
| 3 | 排烟供氧装置 |  |  | 1 | 套 | 采用负压吸烟技术，配合自动供氧系统，确保艾柱充分燃烧。 |  |  |
| 4 | 排烟管 |  |  | 1 | 条 | 用于连接主机与外部排烟系统，辅助完成烟雾排出。 |  |  |
| 5 | 维护工具 |  |  | 1 | 套 | 用于设备的日常维护及故障检修。 |  |  |
| 6 | 备用易损品（点火器） |  |  | 5 | 根 | 用于设备点火器的日常更换与备用 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 点火装置 |  | 配置≥16支独立点火器，每支功率24V/25W，可一次性同时点燃多根艾柱。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 脱离装置 |  | 配备两套点火自动脱离装置，确保艾柱点燃后与点火器即时分离，防止烧毁点火器。点火系统应具备有效的防粘连保护机制，确保艾柱点燃后不会与点火装置持续接触，以保护点火器并延长其使用寿命。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控温系统 |  | 两套独立控温系统，调节行程0—160mm，单台电机功率40W，温控机构移动范围应覆盖整个施灸区域，可实现不同部位温度的精准独立调节 |  |  |  |  |  |
| 4 | 点火模式 |  | 具备有烟艾灸与无烟艾灸两套点火系统，支持根据治疗需求自由切换档位。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 排烟系统 |  | 设备须集成高效排烟系统，排风量需覆盖强、弱两档，强排风量不低于160m³/H，确保治疗过程中产生的烟雾能被实时、有效地收集和排出，保持操作环境无烟。” |  |  |  |  |  |
| 6 | 供氧系统 |  | 具备自动助燃功能，能确保艾柱在灸疗箱内充分、稳定燃烧，避免因缺氧导致熄灭或燃烧不充分 |  |  |  |  |  |
| 7 | 施灸范围 |  | 有效施灸面积 ≥ 50cm x 150cm，满足不同部位的灸疗需求。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 床体结构 |  | 采用双翻盖床面设计，可分别从左右两侧独立打开，便于操作与患者上下床。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电气参数 |  | 输入额定电压：AC220V±10%；输出额定电压：DC24V±10%; |  |  |  |  |  |
| 10 | 控制显示 |  | 配备高清液晶控制屏，实现信息可视化传输，所有设备功能均通过触摸键操作 |  |  |  |  |  |
| 11 | 可视化参数 |  | 屏幕需实时显示灸疗时间、艾灸托盘高度、温度及整体治疗进程等关键数据。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  | 设备使用年限≥6年，保修期≥2年，生产日期距交付日期不超过4个月 |  |  |  |  |  |