附件1

防辐射装备技术参数需求

| 设备名称 |  | 医用防辐射铅衣、防护围领、防护帽 |  |  |  |  | 购置数量 | 2套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： - 1、符合中华人民共和国国家标准 GB-16757《防护服装 X射线防护服》 的要求，确保安全有效。 - 2、设计应人性化，可调节大小、方便穿脱。缝制工艺要求：缝线强度不低于40N/针脚，所有边缘需进行不少于3层的包边锁边处理。产品外层材料应耐腐蚀，支持使用含氯消毒剂及75%酒精进行擦拭消毒，不影响防护性能及材料完整性。在正常使用和保养条件下，产品使用寿命≥4年。 - 3、每套配置要求：防辐射铅衣服1件，防护帽1件，防护围脖2件（成人款、儿童款各1件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 防辐射衣 |  |  | 2 | 件 | 防X-ray线辐射 |  |  |
| 2 | 防辐射围领 |  |  | 4 | 件 | 防X-ray线辐射（其中：儿童款2件，成人款2件) |  |  |
| 4 | 防辐射帽 |  |  | 2 | 件 | 防X-ray线辐射 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防辐射衣 |  | 1、款式： 双面穿着、连体、无袖设计。 2、防护性能： 在X射线管电压100KV条件下测试，前片主体区域的铅当量不低于0.5mmPb，其余部分（如背部、侧边等）的铅当量不低于0.25mmPb。 3、材料： 采用柔性铅橡胶或铅复合橡胶作为防护层，外覆耐磨、耐消毒的防护面料。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防辐射围领 |  | 1、规格： 适用于儿童，尺寸应符合中国儿童颈部标准尺寸范围。 2、防护性能： 在X射线管电压100KV条件下测试，铅当量不低于0.5mmPb。 3、材料： 同防辐射衣要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 防辐射围领 |  | 1、规格： 适用于成人，尺寸应符合中国成人颈部标准尺寸范围。 2、防护性能： 在X射线管电压100KV条件下测试，铅当量不低于0.5mmPb。 3、材料： 同防辐射衣要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防辐射帽 |  | 1、规格： 适用于成人，头围尺寸可调节。 2、防护性能： 在X射线管电压100KV条件下测试，铅当量不低于0.5mmPb。 3、材料： 同防辐射衣要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  | 设备使用年限≥5年，保修期≥1年，生产日期距交付日期不超过4个月 |  |  |  |  |  |