中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 神经外科内窥镜 |  |  |  |  | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求：具备摄像、光源、电源一体化设计，满足无线传输要求；具备全高清分辨率，达到高清显示器显示标准和要求，满足视像传输需求；具备满足临床使用的影像调节功能；具备影像记录和传输功能；重量轻，体积小，便于临床使用；满足手术室电气安全要求和手术室感控要求；具备满足临床使用需求的显示、控制功能；软件显示直观，操作便捷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 无线腔镜主机 |  |  | 1 | 台 | 满足无线摄像、冷光源、电源、无线传输于一体，设备可无线操作。 |  |  |
| 2 | 无线接收器 |  |  | 1 | 个 | 长距离接收不低于10m；图像延时时间：≤100ms。 |  |  |
| 3 | 平板控制装置 |  |  | 1 | 个 | 配备医用软件可连接腔镜显示高清画面。 |  |  |
| 4 | 光学适配器 |  |  | 1 | 个 | 光学可变焦镜头。 |  |  |
| 5 | 无线微型冷光源 |  |  | 1 | 个 | 无线缆，高亮度高显指。 |  |  |
| 6 | 充电电池 |  |  | 1 | 个 | 使用时长≥2小时。 |  |  |
| 7 | 微型冷光源 |  |  | 1 | 个 | 高亮度、高显指。 |  |  |
| 8 | 监视器 |  |  | 1 | 台 | 1080p高清分辨率。 |  |  |
| 9 | HDMI视频线缆 |  |  | 1 | 根 | 支持多通道音频。 |  |  |
| 10 | 鼻窦镜 |  |  | 2 | 根 | 0°，30°各1根。 |  |  |
| 11 | 消毒盒 |  |  | 2 | 个 | 配套镜体使用。 |  |  |
| 12 | 监视器台车 |  |  | 1 | 台 | 可放置显示器，万向轮可随时移动。 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线全高清摄像模块参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 一体化设计 |  | 包含无线高清摄像模块+LED冷光源模块+无线功能显示+控制模块+电源模块 |  |  |  |  |  |
| (2) | 清晰度 |  | 分辨率≥1920×1080 |  |  |  |  |  |
| （3） | 图像显示模式 |  | 无线传输； |  |  |  |  |  |
| （4） | 光学接口 |  | C-Mount标准接口；光学变焦：超高清超高清可变焦范围 14～32 mm |  |  |  |  |  |
| (5) | 电子放大范围 |  | 1-3倍 |  |  |  |  |  |
| (7) | 图像输出 |  | 无线和有线（保障性方案）两种视像输出模式 |  |  |  |  |  |
| (8) | 视像记录 |  | 可实现本地（SD卡、移动端）和云端存储（需提供软件著作权证书） |  |  |  |  |  |
| (10) | 消毒方式 |  | 整机可消毒（推荐低温等离子消毒方式），也可以配合无菌套使用 |  |  |  |  |  |
| 2 | LED冷光源模块参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 光源供电方式 |  | 自体供电，全无线供电 |  |  |  |  |  |
| (2) | 光源输入功率 |  | 自体供电≤70W，全无线供电≤7W |  |  |  |  |  |
| (3) | 输出光通量 |  | ≥200lm |  |  |  |  |  |
| (4) | 显指 |  | ≥90 |  |  |  |  |  |
| (5) | 色温 |  | 3000K～7000K |  |  |  |  |  |
| (6) | 光源连续工作时间 |  | ≥2.5小时 |  |  |  |  |  |
| (7) | 消毒方式 |  | 推荐低温等离子消毒方式 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无线功能显示、控制模块参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 无线传输方式 |  | 无线点对点射频传输方式，保证图像传输稳定性； |  |  |  |  |  |
| (2) | 显示方式 |  | 显示器，移动端（通过移动端APP连接）； |  |  |  |  |  |
| (3) | 视像最大传输距离 |  | ≤10米； |  |  |  |  |  |
| (4) | 最大功耗 |  | ≤ 30W； |  |  |  |  |  |
| (5) | 控制系统 |  | 提供两种控制方式，主机面板控制和移动端控制； |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源模块参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 续航时间 |  | ≥2.5小时； |  |  |  |  |  |
| (2) | 充电方式 |  | Type-C充电模式； |  |  |  |  |  |
| 5 | 鼻窦镜参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 鼻窦镜（4mm/0°） |  | 工作长度≥170mm，插入直径Φ≥4mm 视场角≥100°,视向角0° 角分辨力2.0C/（°） 有效景深范围3-100mm 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥90 单位相对畸变:Uv≤2％ 导光束接口:通配STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、STRYKEY 目镜罩:φ31.75±0.10mm 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 |  |  |  |  |  |
| (2) | 鼻窦镜（4mm/30°） |  | 工作长度≥170mm，插入直径Φ≥4mm 视场角≥90°,视向角30° 角分辨力2.1C/（°） 有效景深范围3-100mm 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥93 单位相对畸变:Uv≤2％ 导光束接口:通配STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、STRYKEY 目镜罩:φ31.75±0.10mm 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 |  |  |  |  |  |