设备参数需求

- 血液透析设备（双泵）参数：

- 1、治疗模式：血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-lineHDF 和 On-lineHF；五种治疗模式可随时灵活转换；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统；

- 2、≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。带提示、警告和报警等各色信号灯。

- 3、可进行可调钠曲线治疗（自由设定），具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，且可单独使用或与超滤程序组合使用。

- 4、可进行可调超滤曲线模式治疗（自由设定），具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

- 5、内置维修和故障诊断程序。

- 6、热水柠檬酸消毒温度最高可达≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间37min

- 7、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

- 8、可根据实际的血流量，自动设定并根据跨膜压的变化调整置换液速率。可根据实际的血流量，自动调节透析液流量。

- 9、漏血检测器：具备光学检测原理的漏血检测器。

- 10、机器断电后，可自动切换到后备电源（≥15分钟），不需医护人员手动操作，且能正常监测和显示所有治疗数据。

- 标配数字化计算机信息网络接口。

- 11、标配全自动在线血压监测装置，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏，可观测血压的图标趋势，可设置自动测量间隔时间。

- 12、标配实时在线透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率Kt/V 值，且非侵入性的，无需额外耗材、实验室检查或者人员投入，无额外治疗费用。

- 13、标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，设备可识别干粉筒是否正确安装。治疗结束后，可以在线排放B干粉筒中的液体。

- 14、标配透析液滤过装置，并配备原装防尘保护罩。保障超纯透析需要，过滤器使用小时数≥750小时或150次或连续使用时间≥3个月。

- 15、设备使用年限：≥10年。

- 16、售后免费维保≥7年。响应时间小于5分钟。

- 血液透析设备（单泵）参数：

- 具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。

- 2、≥10英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。带提示、警告和报警等各色信号灯。

- 3、可进行可调钠曲线治疗（自由设定），具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，且可单独使用或与超滤程序组合使用。

- 4、可进行可调超滤曲线模式治疗（自由设定），具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

- 5、内置维修和故障诊断程序。

- 6、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

- 7、漏血检测器：具备光学检测原理的漏血检测器。

- 8、机器断电后，可自动切换到后备电源（≥15分钟），不需医护人员手动操作，且能正常监测和显示所有治疗数据。

- 9、标配数字化计算机信息网络接口。

- 10、热水柠檬酸消毒温度最高可达≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间37min。

- 11、标配全自动在线血压监测装置，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏，可观测血压的图标趋势，可设置自动测量间隔时间。

- 12、标配实时在线透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率Kt/V 值，且非侵入性的，无需额外耗材、实验室检查或者人员投入，无额外治疗费用。

- 13、标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，设备可识别干粉筒是否正确安装。治疗结束后，可以在线排放B干粉筒中的液体。

- 14、标配透析液滤过装置，并配备原装防尘保护罩。保障超纯透析需要，过滤器使用小时数≥750小时或150次或连续使用时间≥3个月。

- 15、设备使用年限：≥10年。

- 16、售后免费维保≥7年。响应时间小于5分钟。

- 17、通用耗材。