设备参数需求

| 设备名称 |  | 心电监护仪1 |  |  |  |  | 购置数量 | 7台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 用于监测患者生命体征，参数包括无创血压、血氧饱和度、心率及呼吸频率等参数。具备一键测量功能，操作简单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 1 | 台 | 符合技术参数 |  |  |
| 2 | 心电导联线 |  |  | 1 | 套 | 符合技术参数 |  |  |
| 3 | 血氧探头 |  |  | 1 | 套 | 监测指脉氧的血氧饱和度 |  |  |
| 4 | 血压袖带 |  |  | 2 | 套 | 成人、儿童各1套 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 |  | ≥5英寸彩色液晶显示屏 |  |  |  |  |  |
| 2 | 心电监测 |  | 导联方式：标准3导联；心率测量范围：30-300次/分；具备抗干扰滤波功能 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无创血压监测 |  | 测量范围：收缩压30-280mmHg，舒张压10-250mmHg；支持手动/自动模式 |  |  |  |  |  |
| 4 | 血氧饱和度监测 |  | 测量范围：50%-100%；脉率显示范围：30-250次/分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 呼吸监测 |  | 测量范围：0-60次/分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 报警功能 |  | 心率、血压、血氧、呼吸异常报警 |  |  |  |  |  |
| 7 | 数据存储 |  | ≥24小时趋势数据存储 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电源 |  | 交流220V/直流电池供电，内置锂电池，续航≥6小时 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他要求 |  | 设备使用年限≥10年，维保期≥2年 |  |  |  |  |  |

参数一：

参数二：

| 设备名称 |  | 心电监护仪2 |  |  |  |  | 购置数量 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 适用于监测新生儿、小儿、成人各项生命体征监护使用，支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温、有创血压、中心静脉压同时监测等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 心电监护仪主机及各项监护线 |  |  | 1 | 台 | 符合技术参数 |  |  |
| 2 | 配置指套式血氧探头各1，包括成人、儿童、新生儿 |  |  | 各1 | 套 | 符合技术参数 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 心电监护仪 |  | 监护仪应为模块化插件式，适用于新生儿、小儿、成人的手术室麻醉期间各项生命体征监护使用，主机、显示屏和插件槽应为一体化设计，主机插槽数≥5个。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 监护仪应为≥15英寸彩色触摸屏，≥8 通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕可触摸、按钮双向操作，支持穿戴医用防护手套操作。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 内置同品牌原装锂电池，支持断电工作时长≥120分钟，并保证电池使用寿命长于1年。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 具有报警指示功能：具备多个参数组合报警功能，并允许自定义调节；具有不同程度的报警功能；具有根据病人的参数趋势变化，自动推送报警情况。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，提供电子化血流动力学实验记录。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 提供麻醉平衡软件工具，显示病人镇静、镇痛、肌松等方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，可进行复苏评分。 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 支持≥72 小时趋势表和趋势图回顾；支持≥800 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 工作模式至少提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、夜间模式、演示模式。 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 支持与除颤监护仪，生命体征监测仪、麻醉机混合联通至中心监护系统功能。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 至少支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，呼气末二氧化碳，麻醉气体，麻醉深度，双通道体温和双通道有创血压、中心静脉压同时监测，监测要求适用于成人，小儿和新生儿。 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，内置锂电池供电≥2 小时。 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 支持心律失常分析功能，包括但不限于房颤及室上性心律失常。 提供 ST 段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的 ST 实时片段。 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 无创血压至少提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 配置指套式血氧探头各1，包括成人、儿童、新生儿，支持浸泡清洁与消毒。 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 设备使用年限≥10年，维保期≥2年 |  |  |  |  |  |

- 参数三：

| 设备名称 |  | 多功能心电监护仪 |  |  |  |  | 购置数量 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 适用于成人、新生儿、小儿连续监测生命体征，支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、呼气末二氧化碳、麻醉气体、麻醉深度、双通道体温和双通道有创血压、中心静脉压同时监测等功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 心电监护仪主机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 心电电极线 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无创血压袖带 |  |  | 各2 | 套 | 可重复使用，成人、儿童、新生儿各2套 |  |  |
| 4 | 有创血压监测线 |  |  | 1 | 条 |  |  |  |
| 5 | 体表及体腔体温探头 |  |  | 各2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 指套血氧探头 |  |  | 各2 | 套 | 可重复使用，成人、儿童、新生儿各2套 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 心电监护仪 |  | 至少支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，呼气末二氧化碳，麻醉气体，麻醉深度，双通道体温和双通道有创血压、中心静脉压同时监测，监测要求适用于成人，小儿和新生儿。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ≥15英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，分辨率达≥1920x1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度可自动调节，具备多点触控功能。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 内置同品牌原装锂电池(电池槽必须配满)，支持断电工作时长≥120分钟，并保证电池使用寿命长于1年。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 多参数监测模块支持从监护仪拔出后作为一个独立转运监护仪，用于病人转运，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏， 屏幕尺寸：≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 心电监测：支持3/5导心电监测；支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析；具备房颤、室上性心律失常分析功能，实时心律失常分析≥25种，包括室上性心动过速、SVCs/min等,监测到ST段抬高或者压低，提供ST报警，提供单个或多个ST值报警，适用于成人，小儿和新生儿，可分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 无创血压提供手动、 自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 血氧监测提供灌注指数(PI)的监测，配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒。 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 配备麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行复苏评分。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 支持对麻醉气体及EtCO2的监测；当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2(VCO2)参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线，当同时监测RM和AG参数，并配备有02（氧气）监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 支持升级心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质 量，支持配置CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度。 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 有创压监测：具备双通道有创压监测功能。有创压监测适用于成人，小儿和新生儿。有创压测量范围：-50～360mmHg。具备肺动脉锲压的监测和PPV参数监测功能。 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 具备有创心排量监护功能：可测量压力、ART 动脉压、PA 肺动脉压、CVP 中心静脉压、RAP 右心房压、LAP 左心房压、ICP 颅内压等 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 支持升级PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀 释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛 细血管通透性指数(PVPI)等参数。 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 具备血流动力学测量工具，可显示完整血流动力学参数，并显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态。 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 具备麻醉深度BIS或脑电麻醉深度指数ESI，实现患者麻醉深度的监测。 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 具备肌松NMT模块，模块作为监护仪模块通过三类注册， 非其他品牌肌松单机连接或单独使用。 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 支持升级rSO2模块实现脑部与区域血氧饱和度监测，适用于成人、小儿，支持≥4通道的rSO2测量 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 工作模式至少提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、夜间模式、演示模式、插管模式。 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 支持与除颤监护仪，生命体征监测仪、麻醉机混合联通至中心监护系统功能，支持接入医院手麻系统功能。 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 心电监护仪建议使用有效期大于10年。 |  |  |  |  |  |

- 参数四：

| 设备名称 |  | 除颤监护仪 |  |  | 购置数量 | 1台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求： 主要用于婴幼儿、儿童和成人患者进行手动除颤、半自动、自动体外除颤、同步心脏复律、体外无创起搏治疗；同时对患者进行心电监护、呼吸监护、血氧饱和度监测和无创血压测量等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |
| 1 | 主机 |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 2 | 起搏功能(内置) |  |  | 1 |  |  | 条 |
| 3 | 记录仪(内置) |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 4 | 心电导联线 |  |  | 6 |  |  | 个 |
| 5 | 体外除颤电极板附件包 |  |  | 4 |  |  | 个 |
| 6 | 除颤电极片连接线 |  |  | 1 |  |  | 条 |
| 7 | 锂电池 |  |  | 1 |  |  | 块 |
| 8 | 三芯电源线 |  |  | 1 |  |  | 块 |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 除颤监护仪 除颤监护仪 |  | 1、彩色 TFT 显示屏≥7 英寸, 分辨率 800×480 像素，可显示≥3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2、支持中文操作界面。 可通过 USB 或 Wi-Fi 传输数据。 具备心肺复苏质量分析报告软件，包括后期升级软件 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3、屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 4、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、起搏，自动体外除颤（AED）功能、无创血压测量等。 可预设开机除颤档为手动或自动模式，自动体外除颤模式可随时切换为手动除颤。 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 5、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮。采用低能量双相方波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值≤120 焦耳。最高能量≤200 焦耳。最小除颤能量≤1J，适用于低体重儿等特殊情况的婴幼儿患者。 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 6、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量≥300J。 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 7、可选配体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择： 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 8、电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 9、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 10、AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180 分钟。 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 11、开机时间≤3s，满足临床紧急抢救使用要求。 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 12、除颤充电迅速，充电至 200J≤3s。 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 13、心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 14、心律失常分析种类≥20 种。 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 15、无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg （新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg （新生儿）。 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 16、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 17、支持提供 IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 18、配1块外置智能锂电池，充电时间≤5 小时，可支持 200J 除颤≥300次，或≥3.5 小时起搏（180 ppm 140mA）同时 ECG 监护。 电池低电量情况下，可最高能量放电≥10 次。 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 19、具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪 烁 4 种方式。 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 20、发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 21、内置打印机，配置 50mm 记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 可打印心电波形及参数，至少包括：时间、日期、心电导联、心电增益、心电频率响应、心率、除颤和起搏参数以及治疗总结事件。 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 22、支持≥24 小时连续 ECG 波形的存储，数据可导出至电脑查看。 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 23、支持≥100名患者档案存储与回顾功能。 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 24、支持≥1000个事件的存储与回顾功能。 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 25、支持≥72 小时体征趋势数据的存储与回顾功能。 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 26、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于 200J）。 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 27、设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 28、防尘防水级别：IP44。 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 29、具备优异的抗跌落性能，满足救护车使用要求，裸机可承受 6 面 0.75m 跌落冲 击。 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 内置心肺复苏质量监护及反馈功能：按压深度测量最小值≤2 厘米，最大值≥7.5 厘米。 ▲具有按压频率节拍器功能，按压频率提示可预设定。 按压频率测量最小值≤50 次/分钟，最大值≥150 次/分钟 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 心电监护仪建议使用年限大于10年。 |  |  |  |  |

- 参数五：

| 设备名称 |  | 心肺复苏仪 |  | 购置数量 | 1台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： - 1.便携式电动心肺复苏机，针对院外或院内的成年心脏骤停抢救。可进行胸腔按压以协助执行人工心肺复苏.设备用于减轻施救者的疲劳感，使施救者能顾及患者的其他需求。设备体积小重量轻，易携带，使用不受空间限制。用于医院和院外转运的转运床、急救担架等。 - 2.便携式电动心肺复苏机，适合院内院外心肺复苏急救。；采用全胸腔包裹式的 3D 按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优 CPR 复苏效果； - 3.CPR 质量生理监测。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 |  |  |  | 台 | 1 |
| 2 | 可充电电池 |  |  |  | 个 | 2 |
| 3 | 医疗适配器（含电源线） |  |  |  | 个 | 1 |
| 4 | 胸腔按压设备固定带(包含可重复使用M绑带) |  |  |  | 套 | 1 |
| 5 | 患者固定绑带(S码、M码、L码、(XL码)（可重复使用） |  |  |  | 条 | 各2 |
| 6 | 按压头护套 |  |  |  | 个 | 2 |
| 7 | 患者稳定带 |  |  |  | 套 | 1 |
| 13 | 心肺复苏数据管理软件 |  |  |  | 套 | 1 |
| 14 | 通讯数据线 |  |  |  | 套 | 1 |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 技术参数 技术参数 |  | 1、便携式电动心肺复苏机，适合院内院外心肺复苏急救。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 2.采用全胸腔包裹式的 3D 按压方式； 主机按压频率：在100 次/分钟 至 120 次/分钟范围内可调，可调档次：≥3档（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）；按压频率误差：<±2次/分钟。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 3.主机按压深度：在45mm至55mm范围内可调，可调档次：≥3档（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）； 按压深度误差：≤±2mm（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 4.最大工作倾斜度：≥60°，工作状态下，主机倾斜度不大于最大工作倾斜度时，仍应能够正常工作，按压头按压位置无明显改变，按压频率误差：<±2次/分钟，按压深度误差：≤±2mm。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 5.按压模式: 连续模式和30:2 模式 |  |  |  |
| 6 |  |  | 6.主机具有报警指示灯，实时反馈设备的技术状态。 |  |  |  |
| 7 |  |  | 7.主机具有蓝牙和WIFI连接状态指示灯。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 8.电池最大运行时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60分钟。 |  |  |  |
| 9 |  |  | 9.电量指示灯自绿色转黄色闪烁起，工作时间≥10分钟。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 10.数据传输：数据线、蓝牙和WiFi |  |  |  |
| 11 |  |  | 11.在直线无遮挡的情况下，蓝牙连接的传输距离：≥5 米（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。 |  |  |  |
| 12 |  |  | 12.胸腔按压设备固定带强度：胸腔按压设备固定带在承受≥250N 拉力的情况下，不会断裂脱落影响使用。 |  |  |  |
| 13 |  |  | 13.安全标准：满足GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分 基本安全和基本性能的通用要求》。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 14.电磁兼容：满足YY 9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》的要求； |  |  |  |
| 15 |  |  | - 防电击类型分类：II 类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备； - 防电击的程度分类：CF 型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用。 |  |  |  |
| 16 |  |  | - 主机重量：≤2.5Kg |  |  |  |
| 17 |  |  | - 按压技术：3D按压，主机两侧绷带挂钩离主机底座高度：≥35mm，确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动（提供制造商出具的主机结构尺寸声明文件）。 |  |  |  |
| 18 |  |  | - 主机两侧绷带挂钩宽度：≤185mm，确保按压期胸腔双侧向内收缩（提供制造商出具的主机结构尺寸声明文件）。 |  |  |  |
| 19 |  |  | - 最低工作温度：≤-10℃，满足寒冬野外急救需求（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。 |  |  |  |
| 20 |  |  | - 最高工作温度：≥ +45℃，满足炎夏野外急救需求（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。 |  |  |  |
| 21 |  |  | - 最高工作相对湿度：≥93%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。 |  |  |  |
| 22 |  |  | - 工作大气压力：57Kpa～106Kpa，最高工作海拔高度：≥4500米 |  |  |  |
| 23 |  |  | - 预期使用寿命：≥10年（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。 |  |  |  |