设备参数需求

| 设备名称 |  | 电子支气管镜 |  |  |  |  | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、满足支气管镜室检查治疗及重症床边检查 2、满足镜下治疗，包括活检，刷检，肺叶灌洗等 3、适配便携、台车多种显示终端 4、兼容通用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 电子支气管镜 |  |  | 1 | 条 | 满足支气管镜室检查治疗及重症床边检查、适配便携、台车多种显示终端，支持有线及无线连接终端 |  |  |
| 2 | 标准工作站 |  |  | 1 | 套 | 含显示器、一体化工作车，太空轮 |  |  |
| 3 | 显示器（医用监视器） |  |  | 2 | 个 | 一个≥19寸安装在工作车，另一个≥10寸适合床边操作 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视场角 |  | 视场角≥120°，允差±15%； |  |  |  |  |  |
| 2 | 长度 |  | 工作软管有效长度≥600mm，允差±10% |  |  |  |  |  |
| 3 | 分辨率 |  | 分辨率：≥9.92lp/mm，工作距为7mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 景深 |  | 景深3mm-100mm |  |  |  |  |  |
| 5 | 管径 |  | 插入管外径≤4.9mm（允差±10%），工作通道内径≥2.6mm |  |  |  |  |  |
| 6 | 弯曲角度 |  | 镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10° |  |  |  |  |  |
| 7 | 操作手柄 |  | 操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差±10% |  |  |  |  |  |
| 8 | 光源 |  | 前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux |  |  |  |  |  |
| 9 | 吸引量 |  | 吸引量≥600ml/min |  |  |  |  |  |
| 10 | 兼容治疗方式 |  | 兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式 |  |  |  |  |  |
| 11 | 操控部手柄遥控按钮 |  | 操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能 |  |  |  |  |  |
| 12 | 成像原理 |  | 成像原理：全电子CMOS成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维 |  |  |  |  |  |
| 13 | 插入部前端部材质 |  | 插入部前端部要求采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性，内外绝缘，确保手术安全 |  |  |  |  |  |
| 14 | 前端内置LED光源 |  | 前端内置LED光源，要求全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察 |  |  |  |  |  |
| 15 | 电子支气管镜接触患者部分 |  | 电子支气管镜接触患者部分要求插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材料、头端部使用PEEK材料等材料或更优材料，轻质化设计，安全无危害、更耐磨损及耐腐蚀 |  |  |  |  |  |
| 16 | 色彩还原 |  | 色彩还原：要求在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24种颜色 |  |  |  |  |  |
| 17 | 洗消方式 |  | 洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消 |  |  |  |  |  |
| 18 | 吸引按键 |  | 1、吸引按键要求具备内固定装置，规避按键脱落，掀动自如，预防脱落。2、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用 |  |  |  |  |  |
| 19 | 轻质化镜体 |  | 轻质化镜体：镜体总重量<350g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度 |  |  |  |  |  |
| 20 | 注册证 |  | 注册证：要求产品通过显示器提供影像，用于气管、支气管的管观察、诊断和治疗；符合电子支气管镜收费规定 |  |  |  |  |  |
| 21 | 使用年限 |  | 产品使用年限≥6年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗，全面提高内镜使用寿命 |  |  |  |  |  |