设备参数需求

- 可视喉镜（一）

| 设备名称 |  | 可视喉镜（一） |  |  | 购置数量 |  | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 适用于成人、儿童、新生儿、肥胖患者等不同人群的可视喉镜，高清广角，无需预热即可防雾功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 |  | 功能 |  |
| 1 | 主机（手柄与显示屏一体式设计） |  |  | 1套 |  | 符合技术参数 |  |
| 2 | 高强度耐摔防护箱 |  |  | 1只 |  | 具备抗冲击、防水防尘 |  |
| 3 | 一次性喉镜片 |  |  | 各规格5个 |  | 符合技术参数 |  |
| 4 | 充电器 |  |  | 1个 |  | 符合技术参数 |  |
| 5 | 数据线一条 |  |  | 1条 |  | 符合技术参数 |  |
| 6 | 可重复性使用喉镜片 |  |  | 各规格1个 |  | 符合技术参数 |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 |  | 1.1 高清广角显示屏≥3.5 寸 LCD 全视角无眩光 1.2 分辨率:960×480 1.3 屏幕旋转角度:前后:0o~135o，左右:0o~275o 1.4 具备AV输出接口，数据导出和充电接口，内存≥32G |  |  |  |  |
| 2 | 摄像系统 |  | 2.1 数字化摄像系统，像素≥200万 2.2 视场角≥72 2.3 有效景深:3~100mm 2.4 超强的防雾功能:开机即用，无需预热 2.5 光照度:≥3000lux |  |  |  |  |
| 3 | 电池 |  | 3.1 充电器输入:100~240V，50/60Hz 3.2 充电器输出:5V,2000mA 3.3 电池容量≥3400mA 3.4 充电时间:≤4h 3.5 电池放电时间≥6h |  |  |  |  |
| 4 | 拍照摄像 |  | 具有一键快速拍照，一键定格可连续摄像、实时录像等功能； |  |  |  |  |
| 5 | 输出功能 |  | 数据可输出，可外接带有 HD 接口的显示器；具有 AV 输出功能，方便教学及演示 |  |  |  |  |
| 6 | 整体设计 |  | 手柄和摄像系统的连接采用一体化设计，更加人性化，符合使用习惯 |  |  |  |  |
| 7 | 适用范围 |  | 产品适用于成人、儿童、新生儿、肥胖患者等不同人群 |  |  |  |  |
| 8 | 防雾功能 |  | 无需预热，开机即可防雾； |  |  |  |  |
| 9 | 工作环境 |  | 温度 5℃/+40℃，湿度 30%--80%，大气压力 700hPa/106kPa |  |  |  |  |
| 10 | 储存环境 |  | 储存环境：温度-10℃/+45°，湿度≤90%，大气压力 500hPa/1060hPa |  |  |  |  |
| 11 | 喉镜片 |  | 喉镜片为 316 医用不锈钢材质，坚固耐用，有效避免折弯、折断的风险；镜片通过 IPX8 防水等级测试，喉镜片可深水浸泡消毒、低温等离子消毒，经济实惠，可重复消毒使用 1000 次以上； |  |  |  |  |
| 12 | 手柄 |  | 功能手柄，可同时满足成人、儿童的插管需求，叶片型号≥3 种人体工学设计，手感舒适、抑菌、轻便、便携，镜片支架连接件为 SUS303 材质，手柄材质为 PC 加内包铝受力强度大，无折断折弯的风险； |  |  |  |  |
| 13 | 防水等级 |  | 要求 IPX8 |  |  |  |  |
| 14 | 重量 |  | 轻巧便携≤350g，纺锤型短手柄设计 |  |  |  |  |
| 15 | 使用年限 |  | 使用年限 ≥5 年 |  |  |  |  |
| 16 | 售后服务要求 |  | 产品保修≥ 3 年，售后及时 |  |  |  |  |

- 可视喉镜（二）

| 设备名称 |  | 可视喉镜（二） |  |  |  |  | 购置数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 适用于小儿、成人可视化气管插管操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 可视喉镜主机 |  |  | 1 | 台 | 符合技术参数 |  |  |
| 2 | 配套充电线、非一次性插管管芯 |  |  | 各1 | 条 | 符合技术参数 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视喉镜 |  | 整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ★设备的显示器能上下 0º～120º 转动，左右 0º～260º 转动，方便插管时操作 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ★喉镜片可插入镜片长度最少为100mm |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 镜片角度约45 度 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 视场角 60º±15% |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ▲摄像头内置的全密封防水设计高功率 LED 光源，光照度≥150Lux |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 高清液晶显示屏，屏幕像素大于500*300 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 分辨率≥3.72 LP/mm |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞12 万张，可存储录像时长大于 4小时 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 具有特殊防雾功能 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 充电充满时间应：＜3 小时 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ▲内置可充电式锂电子聚合物电池 ，电池保修期应大于等于2年，少于此时间出现问题时，应免费更换 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 短手柄设计，握持舒适，便于医生操作 |  |  |  |  |  |
| 16 | 其他 |  | 使用年限 ≥5 年 |  |  |  |  |  |