设备参数需求

| 设备名称 |  | 麻醉机内循环消毒机 |  |  |  |  | 购置数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 适用于我院麻醉机（迈瑞、德尔格、欧美达等品牌）内部回路的高水平消毒，确保院感防控合规性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机（含控制系统） |  |  | 1 | 台 | 集成消毒、排残、数据记录功能 |  |  |
| 2 | 复合醇消毒液供应系统 |  |  | 1 | 套 | 支持5L大容量消毒液储存，带余量报警 |  |  |
| 3 | 专用管路配件 |  |  | 1 | 套 | 兼容多种麻醉机接口（迈瑞、德尔格、欧美达等品牌） |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 麻醉机内循环消毒机 |  | ★1.采用复合醇消毒液（不使用臭氧）对麻醉机、呼吸机呼吸回路进行消毒灭菌。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2.需提供麻醉机回路材质（硅胶/金属/塑料）耐受性测试报告，证明长期使用对麻醉机整体无腐蚀、变形、管道无粘连风险，并提供腐蚀性报告。（需提供疾病控制中心检验报告） |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3.内循环消毒机采用≥5寸彩色液晶触摸显示屏，实现消毒、干燥全自动消毒灭菌程序，方便操作者对设备操控。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 4.温度检测：设备配有温度传感器，监控核心部位温度。消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警，杜绝温度过高影响消毒效果。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 5.自动干燥：设备具有自动干燥功能，确保内回路彻底干燥，无水分残留。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 6.回路消毒机内置针式打印机（非热敏打印机），消毒记录可随时翻阅及打印。 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 7.加液方式：自动加液，超大容积消毒液，无需频繁换液，新型快装式加液方式，快速完成换液；液量低自动报警，更加合理人性化。 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ▲8.消毒效果：需满足《消毒技术规范》最高要求：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0；龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值：>4.0；脊髓灰质炎病毒的杀灭对数值：>4.0；白色念珠菌的杀灭对值：>4.0；大肠杆菌的杀灭对数值：>5.0；金黄色葡萄球菌的杀灭对数值：>5.0；铜绿假单菌的杀灭对数值：>5.0；对人类冠状病毒杀灭对数值：＞4.0。（需提供疾病控制中心检验报告） |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 9.消毒后内循环必须要求无刺激性、无毒性；且对病患不会造成呼吸道损害。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 10.消毒级别：杀灭细菌芽孢，必须符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 11.保证使用年限≥8年。 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 12.消毒工作模式：麻醉机常规消毒模式：10min雾化消毒、15min干燥；自定义手动模式：雾化消毒程序：0-30min、干燥程序：0-60min。 |  |  |  |  |  |