附件1

设备技术参数需求

| 设备名称 |  | 血管内超声诊断设备 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 适用于通过导管的技术将微型化的超声探头送入血管内，用以显示血管的横切面，提供管腔和管壁的横截面图像。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 血管内超声诊断系统及软件包 |  |  | 1 | 套 | 图形化引导式用户操作界面：符合人体工学原理； 具备轨迹球、特定功能快捷键； 图像探测范围： 心血管成像8-20毫米； |  |  |
| 2 | ≥24英寸高分辨率液晶显示器 |  |  | 1 | 个 | 分辨率：1920*1200 |  |  |
| 3 | ≥15.6英寸高分辨率触摸屏 |  |  | 1 | 个 | 分辨率：1920*1080 |  |  |
| 4 | 导管控制器 |  |  | 1 | 个 | 连接超声导管，可进行自动回撤或手动回撤，自动回撤有两种回撤速度：0.5mm/sec、1.0mm/sec |  |  |
| 5 | DVD刻录装置 |  |  | 1 | 个 | 内置式DVD刻录装置，DICOM3 标准全数字化图像存储和回放 |  |  |
| 6 | 打印装置 |  |  | 1 | 个 | 用于图像打印 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声导管发射频率 |  | ≥45MHz,兼容主流超声导管类型（机械式/固态式） |  |  |  |  |  |
| 2 | 显示器 |  | ≥24英寸高分辨率显示器，显示器可左右旋转、上下翻转调节 |  |  |  |  |  |
| 3 | 主机系统处理器 |  | 多核处理器，主频≥2.5GHz |  |  |  |  |  |
| 4 | 图像处理器 |  | 独立显卡，显存≥4GB，支持人工智能算法的高阶应用。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机数据存储 |  | 支持储存至少500个病人数据，数据容量≥1T |  |  |  |  |  |
| 6 | 数据传输及存储方式 |  | 支持DICOM 3.0传输及USB/PACS导出，有≥4个USB接口 |  |  |  |  |  |
| 7 | 操作模式 |  | ≥15.6英寸高分辨率触摸屏式操作面板，支持手术操作 |  |  |  |  |  |
| 8 | 滑板 |  | 一体式导管控制器，无需更换滑板 |  |  |  |  |  |
| 9 | 自动回撤功能 |  | 自动回撤，回撤速度分两档，0.5mm/s和1mm/s两种模式，自动回撤距离不低于12cm |  |  |  |  |  |
| 10 | 不间断供电 |  | 内置锂电池独立供电，断电续航时间≥1小时，方便转运 |  |  |  |  |  |
| 11 | 操作系统 |  | 模块化操作系统，支持中英文界面一键切换 |  |  |  |  |  |
| 12 | 屏幕显示方式 |  | 屏幕具有两种同时显示方式：横截面, 横截面及血管纵视图 |  |  |  |  |  |
| 13 | 导管频率自动识别及调节功能 |  | 具有超声导管频率自动识别和调节功能：根据导管频率自动调节景深和其它参数 |  |  |  |  |  |
| 14 | 自动描迹功能 |  | 血管自动描迹技术，支持管腔、血管轮廓自动勾画和测量 |  |  |  |  |  |
| 15 | 血管测量功能 |  | 测量包括：长度，直径，面积，角度，自动计算斑块负荷、面积狭窄率 |  |  |  |  |  |
| 16 | 图像对比功能 |  | 支持同病人或不同病人历史图像同屏对比显示，支持任意两段回撤同屏对比显示。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 数字信号处理软件 |  | 具有灰度、图像质量和血斑减少等图像质量改进功能的数字信号处理软件 |  |  |  |  |  |
| 18 | 自动时间增益调节功能 |  | 具有自动时间增益(TGC)调节的增强图像功能，≥8段可调(提供证明图片) |  |  |  |  |  |
| 19 | 书签标记功能 |  | 具有动态录像及图像的书签标记功能,可以无数量限制的进行标签标注. |  |  |  |  |  |
| 20 | 血管自动测量功能 |  | 具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件,可同时测量的面积数于大于等于三个,直径数大于等于十六个。并提供面积差额的百分比 |  |  |  |  |  |
| 21 | 多图显示功能 |  | 具有多图功能：主显示屏上同时显示来自同一回撤不同帧的多幅截面图像。可以同时查看血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变，还可以自动显示图像之间的距离，图像数量≥3 |  |  |  |  |  |
| 22 | 图像剪辑标注功能 |  | 具有对输出图像进行任意剪辑和标注的功能 |  |  |  |  |  |
| 23 | 净图模式功能 |  | 净图模式，一键隐藏所有图像辅助标记 |  |  |  |  |  |
| 24 | 图像旋转功能 |  | 横截面图像旋转、纵切面图像旋转 |  |  |  |  |  |
| 25 | 手势滑动功能 |  | 手势滑动快速浏览、回放病例，手势滑动快速浏览、回放病例 |  |  |  |  |  |
| 26 | 匿名导出功能 |  | 支持匿名导出，保护患者隐私 |  |  |  |  |  |
| 27 | 伪彩功能 |  | 伪彩多档可调 |  |  |  |  |  |
| 28 | ECG功能 |  | 支持ECG功能 |  |  |  |  |  |
| 29 | 语音注释功能 |  | 支持语音注释功能 |  |  |  |  |  |
| 30 | 导出格式: |  | 导出格式支持： JPG、BMP、TIF、AVI、WMV |  |  |  |  |  |
| 31 | 软件升级 |  | 操作软件具有可升级性 |  |  |  |  |  |
| 32 | 图像分辨率： |  | 导管轴向分辨率不低于24微米，可识别生物可降解支架 |  |  |  |  |  |
| 33 | 探测深度 |  | 超声图象探测深度：10 MM |  |  |  |  |  |
| 34 | 导管尺寸 |  | 冠脉导管进入外廓不大于2.1Fr,通过直径不大于3.15Fr，通过性能佳 |  |  |  |  |  |
| 35 | 导管兼容 |  | 5Fr指引导管兼容 |  |  |  |  |  |
| 36 | 保修期 |  | 设备标准保修期：设备验收合格后保修3年 |  |  |  |  |  |
| 37 | 响应速度 |  | 受理现场维修请求后的工程师抵达现场响应时间≤24小时，48小时内修复。48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作。 |  |  |  |  |  |