附件1

设备技术参数需求

| 设备名称 |  | 可视喉镜 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 适用于小儿、成人可视化气管插管操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 可视喉镜主机 |  |  | 1 | 台 | 符合技术参数 |  |  |
| 2 | 配套充电线、非一次性插管管芯 |  |  | 各1 | 条 | 符合技术参数 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视喉镜 |  | 整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ★设备的显示器能上下 0º～120º 转动，左右 0º～260º 转动，方便插管时操作 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ★喉镜片可插入镜片长度最少为100mm |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 镜片角度约45 度 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 视场角 60º±15% |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ▲摄像头内置的全密封防水设计高功率 LED 光源，光照度≥150Lux |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 高清液晶显示屏，屏幕像素大于500*300 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 分辨率≥3.72 LP/mm |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞12 万张，可存储录像时长大于 4小时 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 具有特殊防雾功能 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 充电充满时间应：＜3 小时 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ▲内置可充电式锂电子聚合物电池 ，电池保修期应大于等于2年，少于此时间出现问题时，应免费更换 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 短手柄设计，握持舒适，便于医生操作 |  |  |  |  |  |
| 16 | 其他要求 |  | 设备使用年限≥6年，保修期≥2年 |  |  |  |  |  |