设备参数需求

| 设备名称 |  | 超声及电疗治疗仪 |  |  |  |  | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、符合国家药械管理标准。 2、便携移动、简单上手操作的触摸屏设备。 3、治疗适应症广泛，涵盖或基本涵盖中医治未病中心对应治疗病种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 显示模块 |  |  | 1 | 套 | 液晶模块 屏幕大小：≦6*12cm 反应时间 (ms)：6ms (typ.) 支持颜色：≥16.7M，RGB 寿命 (typ)/(min)：50,000 hrs (min.) |  |  |
| 2 | 电容触摸屏 |  |  | 1 | 台 | 使用并操作仪器 |  |  |
| 3 | 电疗版块 |  |  | 1 | 台 | 完成电疗治疗功能 |  |  |
| 4 | 超声版块 |  |  | 1 | 台 | 完成超声治疗功能 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示模块 |  | 屏幕大小：≦6*12cm 反应时间 (ms)：6ms (typ.) 支持颜色：≥16.7M，RGB 视角：178度 (H) / 178度 (V) 寿命 (typ)/(min)：50,000 hrs (min.) 亮度：350cd/m² |  |  |  |  |  |
| 2 | 触摸部分 |  | 触摸技术：投射式电容技术（电容触摸屏） 感应时间：<16ms 透光率：> 92 %, 最高可达 100% 触摸点数：标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 触摸有效识别：> 1.5mm 扫描频率：200Hz 扫描精度：4096×4096 理论点击次数：5000 万次以上 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电疗版块 |  | - 浪涌程序：交替刺激、同时刺激2个方式 - 多种电疗方式：俄式刺激、4极干扰电（经典干扰电、等平面向量交流电、手动两极向量干扰电、自动两极向量干扰电）、双向脉冲电流（双向不对成电流和双向不对称交替脉冲电流、猝发双向不对称和猝发双向不对称交替脉冲电流、双向对称脉冲电流、猝发双向对称脉冲电流）、感应电流（矩形波或三角波、2-5方波）、间动电（疏波、密波、间升波、疏密波、疏密起伏波）、直流电（断续直流电、连续直流电）、高压电、微电流 - 输出频率80-120Hz - 治疗电流强度不超过2mA r.m.s/cm²，电流密度不超过0.2mA/cm² |  |  |  |  |  |
| 7 | 超声版块 |  | - 超声频率：1MHz或3MHz - 输出模式：脉冲输出、持续输出 - 有效辐射面积：探头决定，不小于4cm² - 接触控制阈值：超声治疗头低于几何面积65%中断治疗，或接触控制在0.1或0.2W/cm²的强度不起作用。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 开关电源线材、电极片、超声探头等附件 |  |  |  |  |  |