设备参数需求

| 设备名称 |  | 高清电子消化道内镜系统（光学放大、超声） |  |  |  |  | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、满足常规消化道内镜检查（食管、胃、结直肠等）的高清成像需求，清晰显示黏膜表面结构。 2、光学放大功能：对可疑病变进行近距离放大观察，辅助早癌、癌前病变的定性诊断。 3、超声内镜功能：对黏膜下病变、壁外压迫等进行实时超声探查，明确病变起源、大小、性质及浸润深度。 4、支持与现有诊疗技术（如活检、内镜下切除ESD、ERCP等）内镜兼容，满足“诊断 - 治疗”一体化操作需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 电子图像处理器 |  |  | 1 | 套 | 分辨率不低于 1920×1080P 像素（全高清）。 |  |  |
| 2 | 医用内窥镜用冷光源 |  |  | 1 | 套 | LED 或氙灯光源. |  |  |
| 3 | 电子上消化道内窥镜（光学放大） |  |  | 1 | 条 | 最大光学放大倍数≥140倍。 |  |  |
| 4 | 电子下消化道内窥镜 |  |  | 1 | 条 | 先端部直径：≤12.8mm，软性部直径：≤12.8mm，最小钳道内径：≥3.8mm。 |  |  |
| 5 | 超声处理器 |  |  | 1 | 套 | 具备穿刺引导功能：具有专为超声内镜设计的穿刺引导线。 |  |  |
| 6 | 超声电子上消化道内窥镜（穿刺镜） |  |  | 1 | 条 | 先端部直径：≤13.9mm，软性部直径：≤12.4mm，最小钳道内径：≥3.8mm。 |  |  |
| 7 | 内镜用超声水囊 |  |  | 1 | 20个/盒 | 与超声电子上消化道内窥镜（穿刺镜）配套使用。 |  |  |
| 8 | 内窥镜用送水装置 |  |  | 1 | 台 | 无缝兼容各主流品牌内镜主机。 |  |  |
| 9 | 医用液晶监视器（内镜专用） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 医用液晶监视器（超声专用） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 台车 |  |  | 1 | 台 | 可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。 |  |  |
| 12 | 高清图文工作站（双通道） |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 密封测试器 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | 内镜超声系统（小探头） |  |  | 1 | 套 | 独立的超声探头专用主机，与已上市胃肠镜同一品牌。 |  |  |
| 15 | 内镜超声探头 |  |  | 2 | 个 | 超声波频率数：15MHz，有效长度：≥2120mm。 |  |  |
| 16 | 医用液晶监视器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 台车 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
|  | （一）电子图像处理器 |  | 1）具备电子分光色彩强调技术：预设波长模式≥5种，预设可调，可针对性地组织粘膜进行图像强调，能清楚地观察到粘膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）具备早癌筛查技术，通过扩张黏膜“发红”附近的颜色，经过信号处理后，增强颜色对比度，提升病变区域的识别度，有助于早癌筛查。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）具备早癌精查技术，410（±10）nm的短波长光可以被血红蛋白特异性强烈地吸收，获得高对比度图像，适合观察微血管和微结构表型，有助于医生对不同部位病变的分型进行精确诊断，有助于早癌精查。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）具备高清数字图像输出：分辨率≥1920*1080p，输出全高清图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）具备网络功能：DICOM通用输出接口，可与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）具备双画面功能：白光图像和特殊光图像同时动态显示，且通过不同放大倍率（即近景观察和常规观察模式）实现双画面对比观察模式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）具备画中画功能：冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示，以便仔细观察图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8）具备图像放大功能：电子放大≥2倍，≥0.05级逐级放大，共≥20级。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9）具备实时冻结模式：≥3种冻结模式可选。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）具备结构强调功能、色彩强调功能、色彩调节功能等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11）对比度：≥3档可调。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12）测光模式：包含但不限于平均、峰值、自动测光模式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13）快门速度：≥3档可调，根据不同部位进行调整，确保图像清晰。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14）具有图片存储功能：内置存储器，可接外部存储设备。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15）数据预设：医生姓名、医生个人设定、临床操作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16）数据显示：远程控制、患者信息、其他信息、存储状态、图像质量设定状态。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17）具备无线插拔技术、无线连接技术。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18）可兼容已上市且同品牌的电子胃、肠镜，治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，经鼻内镜，电子十二指肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，支气管镜。 |  |  |  |  |  |
|  | （二）医用内窥镜用冷光源 |  | 1）照明：具有多个独立控制的高亮LED光源或者氙灯，使用寿命≥10000小时。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）光源控制：LED自动能量控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）光源冷却方式：强制空气冷却。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）自动亮度调整方式：根据视频信号输出自动调整亮度（也可以手动调整）。 |  |  |  |  |  |
|  | - （三）电子上消化道内窥镜（光学放大） |  | 1）≥100万像素CMOS高感图像传感器，输出全高清图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）光学放大：最大光学放大倍数≥140倍，并搭载多段变焦功能,可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）视野角：正常≥140°，放大≥60°。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）观察景深：正常3~100mm，接近1.5~2.5mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）先端部直径（插入部）：≤9.9mm，软性部直径（插入部）：≤9.8mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）最小钳道内径：≥2.8mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8）工作长度：≥1000mm，全长：≥1300mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9）具有前射水功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）具备无线插拔技术、无线连接技术。 |  |  |  |  |  |
|  | - （四）电子下消化道内窥镜 |  | 1）高感图像传感器，输出全高清图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）具备近焦观察：2mm近距离观察。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）视野角：≥170° |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）观察景深：2~100mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）先端部直径（插入部）：≤12.8mm，软性部直径（插入部）：≤12.8mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）最小钳道内径：≥3.8mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8）工作长度：≥1300mm，全长：≥1600mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9）具有前射水功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）结肠插入技术：具有精准传导、顺应弯曲功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11）具备无线插拔技术、无线连接技术。 |  |  |  |  |  |
|  | - （五）超声处理器 |  | 1）探头类型：电子环阵、电子凸阵。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）具备声速补正功能：通过先进的图像处理技术，预估体内最佳传播声速, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使系统设定声速与实际声速一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）具备穿刺引导功能：具有专为超声内镜设计的穿刺引导线。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）显示模式：包括但不限于B模式、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、组织谐波、复合谐波、造影谐波、弹性成像等，远场图像也可以清晰呈现。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）组织谐波模式：利用发射声波从组织反射时产生的二次谐波成分构筑图像，提高图像分辨率，降低伪影和噪点。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）复合式谐波模式：以组织谐波为基础，将基本波用于远景观察，重点增加观察深度，兼顾近场高分辨率图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）弹性成像模式：将体内组织的硬度分布以彩色影像呈现，实现组织相对硬度的可视化。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8）造影谐波模式：选择性显示从超声造影剂反射的超声波，增强接收信号，使图像更清晰。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9）B模式图像：采用微处理单元、高灵敏度超声阵子，提升B模式图像画质，清晰呈现局部病变组织、微细血管和胰管等结构，再现病变的细微变化，实现高精度超声内镜检查。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）超声扫描模式：电子扫描。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11）扫描：环形扫描、凸阵扫描。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12）可用频率：电子扫描：包括但不限于5MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13）画中画功能：内镜/超声图像切换，并可根据医生的习惯灵活的设定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14）图像调节：包括但不限于增益、动态范围、边缘强化、余辉、减少噪点、清晰度、灰度图。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15）显示区域： 15.1）环形：全圆显示，下半圆显示，上半圆显示，滚动； 15.2）凸阵：扇形。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16）显示方向：正常/垂直翻转，正常/水平翻转。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17）显示方式：单画面显示/双画面显示，B模式/CFM模式/PD模式支持同步双画面显示，或实时/冻结图像双画面显示。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18）显示范围：包括但不限于1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、10、12cm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19）血流模式：包括但不限于彩色血流模式、能量血流模式、PW模式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20）测量：包括但不限于距离、轨迹、周长/面积、体积、距离比、面积比、狭窄距离比、狭窄面积比、角度、速度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21）具备电影回放功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22）监视器显示选择：内镜/超声图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23）患者数据：可创建、编辑、搜索、重建、删除、隐藏等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24）图像存储：UBS存储器、DICOM网络存储设备或FIP服务器。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25）图片格式：DICOM、TIFF、JPEG。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26）录像存储格式：AVI、DICOM。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27）一体化设计：可同时搭载内镜主机和超声主机，只需占用较小的操作空间，内镜图像和超声图像可同时显示在同一个显示器上。 |  |  |  |  |  |
|  | - （六）超声电子上消化道内窥镜（穿刺镜） |  | 1）高感图像传感器，输出高清图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）抬钳器自动锁定装置：抬钳器完全抬起时,会被轻锁住以维持抬起角度，以此减轻内镜操作负担，同时实现精细的内镜操作和穿刺路径。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）具备穿刺引导功能：具有专门为超声内镜设计的穿刺引导线。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）视野方向：≥40º（前斜视）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）视野角：≥140°。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）观察景深：3~100mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）先端部直径（插入部）：≤13.9mm，软性部直径（插入部）：≤12.4mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8）弯曲角度：上下≥150°，左右≥120°。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9）最小钳道内径：≥3.8mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）工作长度：≥1200mm，全长：≥1500mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11）扫描模式：包括但不限于B模式、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、组织谐波、复合谐波、造影谐波、弹性成像等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12）扫查方式：电子扇扫方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13）扫查角度：≥150°。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14）焦点：≥2个。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15）频率：包括但不限于5MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16）接触方式：水囊法、无菌脱气水浸泡法。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17）具备镜头清洗功能。 |  |  |  |  |  |
|  | - （七）内镜用超声水囊 |  | 1）与超声电子上消化道内窥镜（穿刺镜）配套使用。 |  |  |  |  |  |
|  | （八）内窥镜用送水装置 |  | 1）适用液体:无菌液体、蒸馏水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）无缝兼容各主流品牌内镜主机。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）具有输出≥20s定时保护，避免忘记关闭输出情况下的浪费或安全保护。 |  |  |  |  |  |
|  | （九）医用液晶监视器（内镜专用） |  | 1) 高清晰度液晶面板。 |  |  |  |  |  |
|  | （十）医用液晶监视器（超声专用） |  | 1) 高清晰度液晶面板：≥24寸。 |  |  |  |  |  |
|  | （十一）专用台车 |  | 1）可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）可升降支架，可同时悬挂两根镜子。 |  |  |  |  |  |
|  | （十二）高清图文工作站（双通道） |  | 1）双通道。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液晶显示器。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）配套彩色喷墨打印机。 |  |  |  |  |  |
|  | （十三）密封测试器 |  | 1）具有测漏功能。 |  |  |  |  |  |
|  | （十四）内镜超声系统（小探头） |  | 1）超声波显示模式：B模式，可显示清晰的旋转画像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）扫描模式：机械环扫。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）超声波中心频率：12MHz～20MHz宽频扫描可调。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）超声分辨率：≤0.5mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）扫描范围：直径10mm～60mm，360°环扫。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）脚踏开关：可通过连接脚踏开关同步截图、开启/冻结超声、存储图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）图像轨迹球：通过轨迹球操作，可对图像进行旋转调节，将需要的部位旋转至医生视野合适的位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8）图像镜像功能：可将超声图像进行左右翻转。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9）图像对比度调整：可对图像对比度进行3档调整。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）距离测量：①距离测量：可测量4处2点间的距离；②面积测量：最多可测两处面积；③周长测量：最多可测两处周长。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11）增益调整功能：可对图像进行增益调整。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12）画中画功能：可随时进行内镜/超声/内镜+超声的切换。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13）图像显示范围：图像的显示范围可按6档调节。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14）图像冻结和回放功能：可冻结两秒内的超声图像，并可实时回顾超声图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15）视频输出信号：数字输出DVI-D。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16）图像输出：USB。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17）具备患者信息保护功能和用户信息保护功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18）高兼容性：可兼容不同长度/频率的微探头，包括但不限于消化胃、消化肠、消化小肠、呼吸支气管。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19）独立的超声探头专用主机，与已上市胃肠镜同一品牌。 |  |  |  |  |  |
|  | - （十五）内镜超声探头 |  | 1）超声波频率数：15MHz。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）有效长度：≥2120mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）外径：≤2.6mm。 |  |  |  |  |  |
|  | （十六）医用液晶监视器 |  | 1) 高清晰度液晶面板：≥24寸。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）分辨率：≥1920×1080。 |  |  |  |  |  |
|  | - （十七）专用台车 |  | 1）可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）可挂小探头。 |  |  |  |  |  |